Załącznik nr 3 - Wymagane Parametry Techniczne

Pełna nazwa ultrasonografu	Podać
Producent	Podać

Lp.	Parametry / Warunek	Parametr wymagany	Odpowiedź oferenta
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	Rok produkcji aparatu	Min. 2024
	Konstrukcja
	Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem.	TAK
	Przetwornik cyfrowy	Min. 12-bitowy
	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej	TAK
	Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania	Min. 4 500 000
	Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych	Min. 4
	Ilość gniazd parkingowych	Min. 2
	Dynamika systemu	Min. 310 dB
	Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu.	Przekątna ekranu min. 21 cali
	Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo	TAK
	Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę	Przekątna min. 10 cali
	Wysuwana klawiatura alfanumeryczna	TAK
	Zakres częstotliwości pracy	Min. od 2 MHz do 20 MHz.
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop)	Min. 72 000 obrazów
	Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop)	TAK
	Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie	TAK
	Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode	Min. 700 s
	Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z min. 2 kursorów	TAK
	Regulacja głębokości pola obrazowania	Min. 1 - 39 cm
	Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika	Min. 70
	Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy	TAK
	Obrazowanie i prezentacja obrazu
	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. / B, B + B, 4 B / M / B + M / D / B + D / B + C (Color Doppler) / B + PD (Power Doppler) / 4 B (Color Doppler) / 4 B (Power Doppler) / B + Color + M	TAK
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B	Min. 3500 obrazów/s
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD)	Min. 600 obrazów/s
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI	Min. 1400 obrazów/s
	Obrazowanie harmoniczne	Min. 10 pasm częstotliwości
	Technologia umożliwiająca ciągłe ogniskowanie wzdłuż wiązki ultradźwiękowej na pełnej głębokości obrazowania	TAK
	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)	TAK
	Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD)	Min.: +/- 4,0 m/s
	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego	Min. 0,05 - 20 kHz
	Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy	TAK
	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach	TAK
	Tryb obrazowy wizualizujący mikroprzepływy, nie wykorzystujący detekcji zmiany fazy odbieranego sygnału	TAK
	Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania)	TAK
	Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) / (przy zerowym kącie bramki)	Min.: +/- 15,0 m/s
	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego	Min.0,05 do 38 kHz
	Regulacja bramki dopplerowskiej	Min. 0,5 mm do 20 mm
	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej	Min. +/- 30 stopni
	Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej	Min. +/- 80 stopni
	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie	Min. +/- 80 stopni
	Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI	TAK
	Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy	TAK
	Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy działające na sondach Convex i Liniowej	TAK
	Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)	TAK
	Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound”	Min. 8
	System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach	TAK
	Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)	TAK
	Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym	TAK
	Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych	TAK
	Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound”	TAK
	Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku	TAK
	Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map	TAK
	Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	TAK
	Automatyczny pomiar IMT	TAK
	Archiwizacja obrazów
	Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 1 TB	TAK
	Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM	TAK
	Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD	TAK
	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku	TAK
	Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki	TAK
	Videoprinter czarno-biały	TAK
	Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive	TAK
	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps	TAK
	Funkcje użytkowe
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym	Min. x40
	Powiększenie obrazu po zamrożeniu	Min. x20
	Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie	Min. 10
	Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów	TAK
	Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach	TAK
	Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	TAK
	Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie	TAK
	Pełne oprogramowanie do badań: / Brzusznych / Ginekologiczno-położniczych / Małych narządów / Naczyniowych / Śródoperacyjnych / Mięśniowo-szkieletowych / Ortopedycznych / Kardiologicznych / Pediatrycznych	TAK
	Głowice ultrasonograficzne
	Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, wykonana w technologii Single Crystal Podać typ.	TAK
	Zakres częstotliwości pracy	Min. 1,0 – 5,0 MHz.
	Liczba elementów	Min. 190
	Kąt skanowania	Min. 70 st.
	Obrazowanie harmoniczne	min. 8 pasm częstotliwości
	Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania	TAK
	Głowica Liniowa Śródoperacyjna, Laparoskopowa – typ giętki, podać typ.	TAK
	Zakres częstotliwości pracy	Min. 2,0 – 13,0 MHz
	Liczba elementów	Min. 190
	Szerokość skanu	Max.36 mm
	Obrazowanie harmoniczne	4 pasma częstotliwości
	Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.	TAK
	Zakres częstotliwości pracy	Min. 6,0 – 18,0 MHz
	Liczba elementów	Min. 190
	Szerokość pola skanowania	Max. 40 mm
	Obrazowanie harmoniczne	Min. 6 pasm częstotliwości
	Obrazowanie trapezowe	TAK
	Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania	TAK
	Głowica Liniowa, śródoperacyjna, ze zmianą częstotliwości pracy, typu T. Podać typ.	Tak
	Zakres częstotliwości pracy	Min. 2,0-13.0 MHz
	Szerokość pola skanowania	Max. 42 mm
	Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)
	Możliwość rozbudowy o głowicę proktologiczną, radialną o kącie obrazowania 360 stopni	TAK
	Możliwość rozbudowy o pomiar prędkości propagacji fal Shear Wave wraz z jednoczesnym pomiarem atenuacji (tłumienia), pomiary z automatycznym wskaźnikiem poprawności wykonania badania, wyniki pomiarów dostępne w m/s i kPa	TAK
	Możliwość rozbudowy systemu na dzień składania ofert o obrazowanie panoramiczne	Min.190cm
	Możliwość rozbudowy o funkcja umożliwiającą porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI / PET dostępne z trybami obrazowań: B / B+C / B+elastografia	TAK